Руководителю Управления Федеральной антимонопольной службы
по Курской области

Комову Юрию Алексеевичу,

Адрес: 305000, г.Курск, ул.Марата,9

Телефон/факс: (4712)70-08-15/(4712)70-87-02

E-mail: to46@fas.gov.ru

ООО «ЭСКАДА»

127572, гор. Москва, бульвар Самаркандский, дом 6, кор. 3,

Тел. 7 964 6307295

e-mail: eskada.ivanova@yandex.ru

Наименование заказчика	ОКУ УКС Курской области

Место нахождения заказчика	305001 г. Курск ул. Дзержинского, д. 41-а

Почтовый адрес заказчика	305001 г. Курск ул. Дзержинского, д. 41-а

Адрес электронной почты заказчика	okuuks@mail.ru

Номер контактного телефона заказчика	8 (4712) 54 68 80, 54 68 84

Ответственное должностное лицо заказчика (с указанием номера контактного телефона) Суставова Марина Анатольевна

Начальник  отдела закупок и комплектации

Тел. 8 (4712) 54 68 85

Организация, осуществляющая размещение	КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Почтовый адрес	Российская Федерация, 305000, Курская обл, Курск г, Марата ул., 9

Место нахождения	Российская Федерация, 305002, Курская обл, Курск г, ПЛ КРАСНАЯ, ДОМ СОВЕТОВ

Ответственное должностное лицо	Денисова Ольга Валерьевна

Адрес электронной почты	obl_im@imkursk.ru

Номер контактного телефона	7-4712-708698

Факс	7-4713-708722

Дата и время начала подачи заявок	24.10.2017 17:53

Дата и время окончания подачи заявок	14.11.2017 09:00

Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников	14.11.2017

Дата проведения аукциона в электронной форме	17.11.2017

Время проведения аукциона	11:30

Начальная (максимальная) цена контракта	26 000 000,00

Валюта	Российский рубль

Источник финансирования	Бюджет курской области

Идентификационный код закупки (ИКЗ)

172463216070446320100100680602660414

ЖАЛОБА

на положения документации

24.10.2017 года на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг было опубликовано извещение о проведении Аукциона в электронной форме № 0144200002417000950 
на поставку генераторов электрохирургических на объект: «Курский областной онкологический диспансер. III пусковой комплекс».

Желая принять участие и проанализировав аукционную документации, были установлены требования которые противоречат действующему законодательству.

В соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", запрещается совершение действий, приводящих к необоснованному ограничению числа участников закупки.

Согласно пункта 1 части 1 статьи 33 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ  "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", описание объекта закупки должно носить объективный характер.

Вместе с тем, Заказчик установил в описании объекта закупки требования к товару, которые влекут за собой ограничение количества участников закупки, а именно: техническое задание содержит требования которым по совокупности может соответствовать только генератор электрохирургический Valleylab T10 производства компании Medtronic.  В частности:

| № п.п Техничного задания | Требование технического задания | Комментарий |
| --- | --- | --- |
| 14. | Максимальная мощность в биполярных режимах, Вт Не более 120 | Для пользователя имеет значение верхняя граница диапазона регулировок режимов устанавливаемого максимально требуемого значения мощности режима. Соответственно имеет смысл формулировка «не менее» максимального значения. Пользователь может сам выбирать от минимального до максимального значения. Таким образом, указанное требование не имеет клинического обоснования и является не объективным. Просим данный пункт изложить в редакции: «Максимальная мощность в биполярных режимах, Вт Не менее 120» |
| 16. | Максимальная мощность в режиме коагуляции, Вт Не более 120 | Для пользователя имеет значение верхняя граница диапазона регулировок режимов устанавливаемого максимально требуемого значения мощности режима. Соответственно имеет смысл формулировка «не менее» максиального значения. Пользователь может сам выбирать от минимального до максимального значения.Таким образом, указанное требование не имеет клинического обоснования и является не объективным. Просим данный пункт изложить в редакции: «Максимальная мощность в режиме коагуляции , Вт Не менее 120» |
| 24. | Наличие амперметра в биполярном режиме для точного определения уровня коагуляции Соответствие | Наличие амперметра в аппарате не имеет клинического значения. Измерение тока для определения и корректировки уровня коагуляции происходит в автоматическом режиме в каждом электрохирургическом аппарате и не требует визуализации для пользователя. Таким образом, указанное требование не имеет клинического обоснования и является не объективным. Просим данный пункт убрать из ТЗ или изложить в редакции: «Наличие схемотехники, осуществляющей измерение и подстройку тока коагуляции .» |
| 26. | Возможность регулировки мощности из стерильного поля в монополярных режимах Соответствие | Эта функция является уникальной для аппарата Valleylab T10, что ограничивает возможность участия в аукционе оборудования другого производителя. Просим данный пункт изложить в редакции: «Возможность регулировки мощности в монополярных режимах». |
| 27. | Возможность использования комбинированных (моно+биполярных) инструментов Соответствие | Эта функция является уникальной для аппарата производителя Valleylab , что ограничивает возможность участия в аукционе оборудования другого производителя . Просим данный пункт убрать из ТЗ или изложить в редакции: «Возможность использования моно и биполярных инструментов». |
| 46. | Инструмент электролигирующий и пересекающий для пересечения и сплавления тканей, лимфатических и кровеносных сосудов до 7 мм включительно, без сохранения просвета. Длина ствола не менее 20см, не более 23 см.. Диаметр ствола инструмента – не менее 0,4см, не более 0,5 см, Бранши прямые или изогнутые, Количество с расчететом не менее 230, использований 10 | Указанные характеристики строго ограничивают возможность участия других производителей, так как соответствуют физическим характеристикам инструментария производителя Valleylab. Чтобы не ограничивать возможность участия с продукцией другого производителя необходимо описание функциональных , а не физических характеристик инструмента. Просим данный пункт изложить в редакции: «Инструмент электролигирующий и пересекающий для пересечения и сплавления тканей, лимфатических и кровеносных сосудов до 7 мм включительно.» |
| 47. | Инструмент электролигирующий и пересекающий для пересечения и сплавления тканей, лимфатических и кровеносных сосудов до 7 мм включительно, без сохранения просвета. Длина ствола не менее 37см, не более 40 см.. Диаметр ствола инструмента – не менее 0,4см, не более 0,5 см, Бранши прямые или изогнутые. Количество с расчтетом не менее 60, использований 10 | Указанные характеристики строго ограничивают возможность участия других производителей, так как соответствуют физическим характеристикам инструментария производителя Valleylab. Чтобы не ограничивать возможность участия с продукцией другого производителя необходимо описание функциональных , а не физических характеристик инструмента. Просим данный пункт изложить в редакции: «Инструмент электролигирующий и пересекающий для пересечения и сплавления тканей, лимфатических и кровеносных сосудов до 7 мм включительно.» |

На основании вышесказанного полагаем, что Заказчик допустил в описании объекта закупки установление требований влекущих ограничение конкуренции,  чем нарушил положения Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок».

Дополнительное документальное подтверждение указанных доводов, будет представлено на заседании комиссии УФАС при рассмотрении жалобы.

Просим:

- Принять настоящую жалобу к рассмотрению

- Признать Заказчика нарушившим требования Федерального закона от 05.04.2024 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

- Выдать Заказчику обязательное предписание об устранении нарушений и внесении изменений в документацию

Приложения:

- Копия документа, подтверждающего полномочия руководителя.

Генеральный директор ООО «Эскада»

_________________________________________(Иванова И.В.)

М.П.