**В Управление Федеральной антимонопольной службы**

**по Курской области**

 Адрес: 305000, г. Курск ул. Марата 9

 E-mail: to46@fas.gov.ru

Телефон/Факс: +7 (4712) 70-08-15

Факс: +7 (4712) 70-87-02

**Заявитель:**

Общество с ограниченной ответственностью "БМЦ"

Юридический адрес: 125080, Москва г, Волоколамское шоссе, дом 1, строение 1, этаж 5, помещение VI, к.30Б, офис 18

e-mail: info-bmc@inbox.ru

Тел:8(968)657-45-64

**Государственный заказчик:**

**ОКУ УКС Курской области**

Место нахождения, почтовый адрес:

305001 г. Курск ул. Дзержинского, д. 41-а

Адрес электронной почты: okuuks@mail.ru

Контактные лица (телефоны): 8 (4712) 54 68 80, 54 68 84

**Наименование объекта закупки**:

**Поставка стоек  эндоскопических 4К в комплекте  на объект: «Курский областной онкологический диспансер. III пусковой комплекс»  включая монтаж,  ввод в эксплуатацию, инструктаж медицинского персонала, гарантийное обслуживание.**

извещение № 0144200002418000904

**Жалоба на действия Заказчика**

Заказчиком **ОКУ УКС Курской области** и уполномоченным органом [КОМИТЕТОМ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ](http://zakupki.gov.ru/epz/organization/view/info.html?organizationCode=01442000024) проводится электронный аукцион (номер извещения: 0144200002418000904) на **Поставку стоек  эндоскопических 4К в комплекте  на объект: «Курский областной онкологический диспансер. III пусковой комплекс»  включая монтаж,  ввод в эксплуатацию, инструктаж медицинского персонала, гарантийное обслуживание.**

После анализа положений аукционной документации вышеуказанной закупки, нами был выявлен ряд грубых нарушений положений Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» N 44-ФЗ от 05.04.2013г. (далее - Закон о контрактной системе), в частности:

# Согласно требованиям аукционной документации Участник закупки должен поставить Заказчику стойки  эндоскопические типа 4К, данные стойки не производятся на территории Российской Федерации. Согласно законодательству РФ на территории Российской Федерации можно использовать оборудование зарубежного производства, которое занесено в Государственный реестр медицинских изделий, утвержденный Минздравом Российской Федерации от 1 января 1996 года (далее - Реестр медицинских изделий). В ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕЕСТРЕ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ (ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ), ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВО И ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ содержаться сведения о двух организациях имеющих регистрационные удостоверения на стойки эндоскопические типа 4 К ,это производитель Olympus и производитель Arthrex.

ООО «БМЦ» провело сравнительное исследование стоек данных производителей с требованиями аукционной документации и выявила, что требованиям аукционной документации соответствует оборудование только одного производителя- **Olympus.**

**Оборудование второго производителя- Arthrex, не соответствуют следующим пунктам технического задания:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги** | **По данным аукционной документации** | **Характеристики товара производителя Arthrex** |
| **Характеристики товара** | *Показатели товара* |  |
| **1**. | **Стойка эндоскопическая 4К с 2-мя мониторами** |  |  |  |
|  |  | **Видеоцентр, шт.** | **1**  |  |
|  |  | Видеоразрешение по горизонтали передаваемое на монитор, пиксел | Не менее 4096 | 3840 |
|  |  | Диагностика тканей в различных спектрах световых волн с помощью встроенных фильтров | Наличие | NBI |
|  |  | Сенсорный экран управления и меню на русском языке | Наличие | Управление осуществляется отдельно с планшета, планшет на английском языке |
|  |  | Цветовая гамма стандарта ВТ.2020 | Наличие | Отсутсвует, используется иная технология DCI-P3 |
|  |  | **Источник света, шт.** | **1**  |  |
|  |  | Тип лампы: ксеноновая  | Наличие | Светодиодная |
|  |  | Режимы диагностики тканей в узком спектре света при помощи встроенных фильтров | Наличие | NBI, отсутвует |
|  |  | Резервная лампа | Наличие | Отсутствует |
|  |  | Индикаторы на передней панели: резервная лампа, срок службы лампы, исследование в узком спектре, режим регулировки яркости | Наличие | Отсутствует |
|  |  | **Эндовидеокамера, шт.** | **1**  |  |
|  |  | Видеоразрешение по вертикали, пиксел | Не менее 4096 | 3840 |
|  |  | Фокусное расстояние, в диапазоне мм  | От 20 до 30 | От 19 до 65 мм |
|  |  | Кнопка автофокусировки | Наличие | Кнопки нет, автофокусировка автоматически |
|  |  | **Видеомонитор, шт.** | **1**  |  |
|  |  | Соотношение сторон 17:9 | Наличие | 16:9 стандарт 4К |
|  |  | Поддержка цветовой гаммы стандарта BT.2020 | Наличие | отсутствует |
|  |  | **Телескоп 4К, шт.** | **2**  |  |
|  |  | Возможность отображения пикселей по горизонтали при подключении к соответствующей головке видеокамеры, пиксел | Не менее 4096 | 3840 |
|  |  | Рабочая длина, мм | Не более 320 | 330 мм |
|  |  | **Записывающее устройство, шт.** | **1**  |  |
|  |  | Сенсорный дисплей тачскрин | Наличие | Запись осуществляется с планшета или головки камеры |
|  |  | Встроенный жесткий диск, гб | Не менее 500 | 128 ГБ, SSD  |
| 2. | **Стойка эндоскопическая 4К с 1-м монитором** |  |  |  |
|  |  | **Видеоцентр, шт.** | **1**  |  |
|  |  | Видеоразрешение по горизонтали передаваемое на монитор, пиксел | Не менее 4096 | 3840 |
|  |  | Диагностика тканей в различных спектра световых волн с помощью встроенных фильтров | Наличие | отсутствует |
|  |  | Сенсорный экран управления и меню на русском языке | Наличие | отсутствует |
|  |  | Цветовая гамма стандарта ВТ.2020 | Наличие | отсутствует |
|  |  | **Источник света, шт.** | **1**  |  |
|  |  | Тип лампы: ксеноновая  | Наличие | отсутствует |
|  |  | Режимы диагностики тканей в узком спектре света при помощи встроенных фильтров | Наличие | отсутствует |
|  |  | Резервная лампа | Наличие | отсутствует |
|  |  | Индикаторы на передней панели: резервная лампа, срок службы лампы, исследование в узком спектре, режим регулировки яркости | Наличие | отсутствует |
|  |  | **Эндовидеокамера, шт.** | **1**  |  |
|  |  | Видеоразрешениепо вертикали, пиксел | Не менее 4096 | 3840 |
|  |  | Фокусное расстояние, в диапазоне мм | От 20 до 30 | От 19 до 65 мм |
|  |  | Кнопка автофокусировки | Наличие | отсутствует |
|  |  | **Телескоп 4К, шт.** | **2**  |  |
|  |  | Возможность отображения пикселей по горизонтали при подключении к соответствующей головке видеокамеры, пиксел | Не менее 4096 | 3840 |
|  |  | Рабочая длина, мм | Не более 320 | 330 |
|  |  | Низкодисперсионное стекло | Наличие | отсутствие |
|  |  | **Записывающее устройство, шт.** | **1**  |  |
|  |  | Сенсорный дисплей тачскрин | Наличие | отсутствие |
|  |  | Встроенный жесткий диск, гб | Не менее 500 | 128 ГБ, SSD |

Все вышеуказанные характеристики не влияют на качество и функции товара предлагаемого к поставке, а являются уникальными для конкретного производителя.

Таким образом, заказчик ограничивает конкуренцию среди производителей товара.

Так же, поскольку данные стойки являются высокотехнологичным оборудованием, они производятся под конкретный заказ, у потенциальных поставщиков отсутствует возможность свободной закупки данного товара. Производитель имеет возможность продать оборудование только конкретному поставщику по конкретной цене либо участвовать в закупке самостоятельно, тем самым ограничив конкуренцию и среди Поставщиков.

При описании объекта закупки должны соблюдаться правила, предусмотренные ст. 33 Закона о контрактной системе. В то же время согласно ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - Закона N 135-ФЗ) при проведении торгов, запроса котировок необходимо учитывать требования антимонопольного законодательства, запрещающие осуществлять действия, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции.

Как следует из правоприменительной практики, при оценке правомерности принимается во внимание - указывает ли совокупность сведений о товаре на единственного производителя, представлены ли сведения о наличии на рынке нескольких производителей.

На основании изложенного, Заказчиком в нарушении ст. 17 Закона N 135-ФЗ и в нарушение п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона о контрактной системе установлены требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам товара под конкретного производителя.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 105 Закона о контрактной системе, а также иными положениями 44-ФЗ, просим:

1. Признать настоящую жалобу обоснованной.
2. Провести внеплановую проверку осуществления закупки.
3. Выдать заказчику обязательное для исполнения предписание о внесении

изменений в аукционную документацию, так как наше участие в данной закупке на данный момент не представляется возможным.

Приложение:

1. Приказ №1 о вступлении в должность Генерального директора